建设工程质量检测专项治理暨2024年全市工程质量检测

机构监督检查情况表

| - 序号 | - 机构名称 | - 问题描述 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 清远市建设工程质量检测站有限公司 | - 原始记录杠改不规范（编号：240308-014回弹法）。 |  |
| - 2 | - 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（清远分公司） | - 未见对新标准《金属材料弯曲试验方法》GB/T 232-2024人员培训记录。 |  |
| - 3 | - 清远市清城区建设工程质量检测站有限公司 | - 1.缺少报告修改的相关程序文件； - 2.空盒气压表、温度计、数字直流电桥校准过期； - 3.部分设备使用记录没有填写； - 4.Hcl、NaoH标准溶液未有效管控； - 5.钢材、加气块、电线样品流转不规范、标识不清晰； - 6.电线原始记录更改不规范； - 7.部分人员档案未更新。 |  |
| - 4 | - 清远市清新区建筑工程检测站有限公司 | - 1.租凭2台设备，程序文件缺少对租赁设备的管理程序； - 2.钢筋力学室门正在维修，环境温湿度难以控制； - 3.检测人员能力确认表未及时更新； - 4.报告编号为QXJC2024-41B-00004的原始记录更改不规范； - 5.已离职人员信息未及时在管理信息服务平台更新，设备校准计划台帐未及时更新。 |  |
| - 5 | - 英德市建筑工程检测站有限公司 | - 1.干燥箱（ydjc-0156）有效性确认信息不全； - 2.化学试验室巡查记录信息不全； - 3.标准更新，未进行宣贯； - 4.2024-06772委托单信息不全； - 5.环境测试仪校准过期。（钢管室） |  |
| - 6 | - 佛冈县建设工程质量检测站有限公司 | - 1.未见门窗检测仪（FG087）校准证书、仪器设备一览表显示过期； - 2.微机控制电子万能试验机（FG008）信息不全； - 3.水泥室沸煮箱影响成型试验恒温要求； - 4.水泥留样信息不全（缺少处理日期、处理人、缺少标识）； - 5.报告编号BG-YSH-24-0027对应的原始记录缺少复核人员签名。 |  |

| - 序号 | - 机构名称 | - 问题描述 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 7 | - 阳山县建筑工程质量检测站有限公司 | - 1.标准物质台帐杠改未签字（YSJC/2J-030-2024）（34页）； - 2.编号2401665原始记录杠改不符合要求，标准依据未勾选； - 3.钢筋原材试验原始记录包含信息不全面（环境温度未标计量单位）； - 4.不合格台帐中检测项目不明确（未标明具体参数）。 |  |
| - 8 | - 连州市建兴检测有限公司 | - 1仪器设备台帐中校准有效期已过期，台帐未更新； - 2.检定/校准结果未经过有效确认（仪器设备）； - 3.未见人员购买社保的证明文件； - 4.资质认定证书正本与附表地址不一致； - 5.原始数据记录不规范； - 6.原始记录签名非本人手签； - 7.部分表格无年度统一编号； - 8.出具的报告未显示清远联网监管标识。 |  |
| - 9 | - 清远市锐良节能检测有限公司 | - 1.CMA证书、证书附表、检测报告地址不一致； - 2.原始数据记录中仪器设备未勾选（SY022202401)； - 3.原始记录样品编号唯一标识不严格（SY004202401琉璃光学热工试验）； - 4.检测委托合同或委托书无盖章或签字确认； - 5.报告更改资料不全（报告编号：RL-BG02520240118-01楼板撞击隔声测量）。 |  |
| - 10 | - 清远市建粤检测有限公司 | - 1.质量手册中机构概况未更新； - 2.标准物质台帐内容不全：缺少导热系数标准板、苯系物、TVOC标准溶液内容； - 3.水泥负压筛内部核查记录信息不全； - 4.养护室湿度控制未达到要求； - 5.燃烧室内未配备灭火器； - 6.样品YP-B2400069原始记录表编号未填写； - 7.样品YP-B2400069原始记录数值修改未签名。 |  |
| - 11 | - 广东恒正工程质量检测有限公司 | - 1.质量手册概述情况未更新； - 2.养护室湿度控制未达到要求； - 3.氨吸收液（H2S04溶液）未有效管控； - 4.未见检测人员能力确认表； - 5.新入职人员未进行岗前培训； - 6.新入职人员未在检测监管服务平台登记； - 7.加气砖原始记录信息不全（含水状态记录），塑料格栅原始记录表缺少调适信息，氡浓度原始记录不能反映设备实时数据； - 8.检测报告更改缺少相关程序文件； - 9.委托单（WT-A045-2024-0022）涂改不规范（未签名） |  |

| - 序号 | - 机构名称 | - 问题描述 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 12 | - 广东华标检测中心有限公司清远分公司 | - 1.养护室湿度控制未达到要求； - 2.缺少检测人员能力确认表； - 3.钢筋检测委托单中产品标准未勾选； - 4.2023年未参加能力验证。 |  |
| - 13 | - 清远市精恒工程检验有限公司 | - 1.氢气瓶未放入气瓶柜，存在安全隐患； - 2.QFM-打磨性测定仪、QFS-耐洗刷测定仪操作规程未上墙； - 3.沥青试验室灭火器压力状态异常； - 4.期间核查计划表格有误； - 5.（1）水泥地表面积：①温湿度计过期；②记录登记混乱；③未见手动地表面积仪；（2）水泥样品收样后长久未试验，未做防潮措施；（3）未对水泥流动度仪器的平整度进行校准； - 6.电线室导体电阻摆放不合理、电压试验区未有安全标识、单根燃烧样品长度信息不全； - 7.砂浆抗压无实时采集电脑记录； - 8.混凝土配合比振动台不符合要求。 |  |
| - 14 | - 清远市朝阳工程质量检验有限公司 | - 1.检定计划表有误（未有最新有效期及计划检定日期）； - 2.自动电位滴定仪（ZYA030-1）无贴校准标签； - 3.土工室恒温箱（ZYG001-1）使用记录不全； - 4.水泥养护箱未按规定记录温湿度；水泥留样记录表9月11日处理后未签名； - 5.未见9月10日后混凝土养护室环境条件记录； - 6.闪燃点试验仪未使用金属波纹管与煤气罐连接； - 7.编号管理混乱（如：JSBGTG2024-00018）； - 8.标线宽度（JSBGXCJ2024-01605）设计值有误、报告有误、路面平整度（JSYPXCJ2024-01592）原始记录中12列数据无平均值； - 9.砂浆配合比（JSWT2024-00958）未明确工程部位：砌筑、抹灰； - 10.钻芯法测定沥青面压实度（表干法），委托单无设计指标（01595、01587等）； - 11.化学室无作业指导书。 |  |
| - 15 | - 广州市建筑材料工业研究院（清远分公司） | - 1.编号GML-IB070-77真空表校准时间过期； - 2.电热鼓风干燥箱（GMT-IC168）校准确认表未对JB/T10491-2022中7.5.2进行确认； - 3.玻璃物理性能委托单（5WT0524000083）规格尺寸、样品数量缺少单位。 |  |